附件一：

一次性使用灭菌橡胶外科手套、医用橡胶检查手套、PE检查手套参数要求

- 产品要求

- （一）一次性使用灭菌橡胶外科手套

1、规格型号

型号：有粉表面；规格：6、6.5、7、7.5、8号；手套为灭菌。

2、手套表面残余粉末限量

按GB/T 21869-2008《医用手套表面残余粉末的测定》进行，有粉手套表面残余粉末含量≤10mg/dm2 。

3、外观

不允许有严重影响使用的外观缺陷；不透水

4、无菌

手套采用钴60辐射或环氧乙烷灭菌。

5、手套拉伸性能

老化前：扯断力≥12.5N，扯断伸长率≥700%，300%定伸负荷≤2.0N；老化后：扯断力≥9.5N，扯断伸长率≥550%。

- （二）一次性使用医用橡胶检查手套

1、规格型号

产品分为有粉光面、无粉光面、有粉麻面、无粉麻面（S、M、L、XL），该产品主要原料为天然橡胶乳胶，产品采用环氧乙烷灭菌。

2、外观

产品外观完整无缺损，不透水。

3、手套拉伸性能

老化前：扯断力≥7N，扯断伸长率≥650%；老化后：扯断力≥6N，扯断伸长率≥500%。

4、水抽提蛋白质限量

一次性使用医用橡胶检查手套水抽提蛋白质含量不大于200ug/dm2。

5、表面残余粉末限量

有粉一次性使用医用橡胶检查手套表面残余粉末含量不大于10mg/dm2 ；无粉一次性使用医用橡胶检查手套表面残余粉末含量不大于2mg/只。

6、环氧乙烷残留量

环氧乙烷残留量不大于10ug/g。

- （三）PE检查手套

1、规格型号

手套为非灭菌，规格有小号、中号和大号。

2、外观

手套腕口处应易分开，使用方便；手套透明、平整、压纹应清晰，不应有气泡或破裂；烫缝平整，不应有明显皱褶。无渗漏。

3、卫生要求

手套细菌菌落总数≤200cfu/g,真菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠菌群，致病性化脓菌。

- 资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力；

- 2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 4、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 三、其他要求

- 1、投标人需提供公司营业执照，生产厂家营业执照、授权，产品资质，报名人身份证复印件等相关资质；

- 2、投标人以产品单价报价。

- 四、预算金额

- 一次性使用灭菌橡胶外科手套年度预算约20万元，一次性使用医用橡胶检查手套年度预算约3万元，PE检查手套年度预算约2万元。